Для перекалибровки проделайте следующее:

- Выберите меню «Калибровка» нажатием клавиши MENU в меню функций.

- Подтвердите выбор нажатием клавиши ENTER.

- Выберете параметр, который должен быть перекалиброван нажатием клавиши MENU соответственно с клавишей ENTER.

- Введите перекалибровочный код знак за знаком. При помощи нажатия кнопки MENU вы выбираете число, при помощи нажатия клавиши ENTER вы перемещаетесь к следующему знаку.

- Если вы ввели все 8 знаков, то прибор проверит этот код путем высвечивания защитного кода.

- Сверьте защитный код на приборе с защитным кодом, который вы получите вместе с кодом калибровки.

- Если код совпадает, нажмите «да» (yes).

- Теперь перекалибровка состоялась.

- Для проверки правильности перекалибровки рекомендуется измерение контролей.